浙江微通催化新材料有限公司

电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目（第二次）

（招标编号：YJYZB-2022-1005）

招

标

文

件

项目单位：浙江微通催化新材料有限公司

招标单位：浙江省冶金研究院有限公司采购办公室

2022年08月03日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、投标人须知	9

第三章 评标办法（综合评分法）	15

1.评标方法	16

2.评标组织	16

3.评标程序	16

4.评审细则	17

5.评标报告	18

第四章 合同主要条款及格式	19

第五章 招标内容和技术要求	23

一、招标内容	23

二、设备性能及技术要求	23

第六章 投标文件格式	27

格式1：封面	27

格式2：评审打分资料一览表	28

格式3：法定代表人身份证明	29

格式4：授权委托书（适用于有委托代理人情况）	30

格式5：投标人基本情况表	31

格式6：近年完成的类似项目情况表	32

格式7：技术响应一览表	33

格式8：技术规格偏离表	34

格式9：产品技术指标	35

格式10：投标函	36

格式11：投标报价汇总表	37

格式12：投标报价明细表	38

格式13：随机备品备件一览表	39

格式14：随机易损易耗件一览表	40

格式15：投标保证金	41

# 第一章 招标公告

（招标编号：YJYZB-2022-1005）

浙江省冶金研究院有限公司采购办公室（下称“招标单位”）受浙江微通催化新材料有限公司（下称“采购单位”）的委托，就电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目进行公开招标，欢迎国内有意向投标人前来投标。

1. 招标条件：该项目已具备招标条件，资金来源为 企业自筹。

2. 招标范围及要求

2.1招标范围：电感耦合等离子体发射光谱仪及配套设备壹套。包括整套设备的采购、制造、运输和安装调试、技术支持和服务、人员培训等。设备具体要求见第五章“招标内容和技术要求”。

2.2规模及内容：电感耦合等离子体发射光谱仪及配套设备。

2.3质量保证期：质量保证期不少于 12个月，时间从调试合格之日起算。 质量要求： 合格 。

2.4交货地点：浙江省丽水市遂昌县龙板山工业园区浙江微通催化新材料有限公司 。

2.5交货期：合同签订后 90 个日历天内(包括安装)。

3. 投标人资格要求

3.1要求投标人具备以下资质：

3.1.1国内注册的独立法人，经营范围须包含设备销售。

3.1.2投标人未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

3.2其他要求

3.2.1同一品牌代理商和设备制造商不得同时参加项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。否则均按无效投标处理。

3.2.2本次招标 不接受 联合体投标。

3.3资格审查：本项目采用资格后审方式。

4.招标文件的获取

4.1请有兴趣的供应商于2022年08月03日至2022年08月09日10时00分(北京时间，下同)通过登录浙江省冶金研究院有限公司（www.zmri.com.cn ）网站，下载招标文件，并将营业执照（副本）以图片格式发送到此邮箱（yjyjyzb@163.com ），进行报名。

4.2潜在投标人对招标文件有疑问的，可通过此邮箱（yjyjyzb@163.com ）提交。补充（答疑、澄清）文件在澄清截止时间前，在浙江省冶金研究院有限公司（www.zmri.com.cn）上发布。潜在投标人应自行关注网站公告，查看发出的补充（答疑、澄清）等文件，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5. 投标文件递交

5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2022年08月16日10时00分，以投标人实际收到为准。

5.2递交方式：新冠肺炎疫情防控期间，应通过邮政或快递递交。确需现场递交文件资料的，要做到即交即走，减少人员聚集及滞留时间，递交人员（限1人）应提前1天与采购办公室（吕女士，0571-88178112）预约递交的时间，并提供递交人员的“杭州健康码”截图，递交时需当场出示“杭州健康码”，并接受体温测量，外包装需写明招标编号、项目名称及投标人名称。

5.3递交地点：杭州市莫干山路1418-22号浙江省冶金研究院有限公司科研产业处（吕女士收，电话：0571-88178112）。

5.4逾期递交的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以退回。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在浙江省冶金研究院有限公司（www.zmri.com.cn ）上发布。

7. 开标时间和地点：

开标时间同投标截止时间，地点为浙江省冶金研究院有限公司7楼会议室。

8. 投标保证金

8.1递交方式：银行公对公转帐，须备注招标编号及项目名称（简写）。

8.2金    额： 伍仟元（第一次投标时已经缴纳投标保证金的投标人无需重复转账）。

8.3时间要求：投标人须在投标截止日前一天的16:00前将足额投标保证金缴存至专用账户。

8.4专用账户：

帐户名：浙江省冶金研究院有限公司

开户行：工行半山支行

银行帐号：1202020019900101722

9. 其他事项

9.1投标人在招投标过程中，若发现其他投标人存在围标串标行为，或招标方人员、评委有违反国家规定的招标投标法律行为的，可向公司纪委进行投诉或举报。举报电话：0571-88178123。联系人：胡女士。

9.2本次开标为非公开开标，不邀请各投标人参加。评标结果将在发布公告的媒介上予以公示，各投标人请自行关注。招标单位对未中标原因不作任何解释，也不再书面告知未中标单位。

10. 联系方式

10.1采购单位：  浙江微通催化新材料有限公司

联系人：王女士 电话： 18394149226

10.2招标单位：浙江省冶金研究院有限公司采购办公室

联系人：吕女士   电话：0571－88178112   邮箱：yjyjyzb@163.com

地址：浙江省杭州市莫干山路1418-22号

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 名称： 浙江省冶金研究院有限公司 地址： 浙江省杭州市莫干山路1418-22号 |
| 1.2 | 项目概况 | 详见第一章《招标公告》。 |
| 1.3 | 资金来源和落实情况 | 企业自筹，已落实。 |
| 1.4 | 招标范围 交货期 质量保证期及要求 | 详见第一章《招标公告》。 |
| 1.5.1 | 投标资格要求 | 详见第一章《招标公告》。 |
| 1.5.2 | 是否接受 联合体投标 | 详见第一章《招标公告》。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不统一组织，由各投标人自行前往，并对自身的安全负责。 联系人：王女士 电话： 18394149226 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 招标工程是否允许分包 | 不允许。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许。 |
| 2.1 | 招标文件组成 | 本招标文件包括： (1）招标公告；(2）投标人须知；(3）评标办法；(4）合同条款及格式；(5）招标内容和技术要求；(6）投标文件格式；(7）投标人须知前附表规定的其他材料。 根据本章第1.10 款、第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2022 年08月10日16时 00 分 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间 | 截止时间：2022年08月11日16时 00 分。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 潜在投标人应自行关注“浙江省冶金研究院有限公司（www.zmri.com.cn ）”的公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 投标文件由资信技术标和商务标两部分组成，各部分包括下列内容： 1.资信技术标 (1）评审打分资料一览表（格式2）； (2）法定代表人身份证明（格式3）、授权委托书（格式4）； (3）投标人基本情况表（格式5），含营业执照复印件； (4）近年完成类似项目情况表（格式6）； （5）货物说明一览表； （6）技术响应一览表（格式7）； （7）主要配置说明一览表； （8）技术规格偏离表（格式8）； (9）产品技术指标（格式9） (10）其他 2. 商务标 (1）投标函（格式10）； (2）投标报价汇总表（格式11）； (3）投标报价明细表（格式12）； (4）随机备品备件一览表（格式13）； (5）随机易损易耗件一览表（格式14）； (6）投标保证金（格式15）； (7）其他。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 70万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 不少于60个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 一、投标保证金递交方式、金额、时间要求和专用账户信息详见第一章《招标公告》。 二、投标保证金的退还： 1.投标人在缴纳投标保证金后，若出现投标撤回、没有按招标文件规定递交投标文件、保证金金额不足、投标人不足三家等情形，在开标（投标截止）后五个工作日内退还投标人的投标保证金（不含利息）。 2.中标人与招标人签订合同后五个工作日内退还所有投标人的投标保证金（不含利息）。 3.招标项目中止的，招标人自确定之日起五个工作日内退还所有投标人的投标保证金（不含利息）。 4.投标保证金有效期到期的，除已同意延长有效期的投标人或中标人以外，招标人自确定之日起五个工作日内退还其他投标人投标保证金（不含利息）。 5.投标人在投标期间银行基本账户发生变化时，应及时到招标人（招标单位）办理变更登记，以确保投标保证金及时准确地退还。 三、投标保证金不予退还的情形： 1.投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。 2.中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。 3.经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 出现上述不予退还情形的，投标人的投标保证金不再退还。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见第一章《招标公告》。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.2 | 签字或盖章要求 | 见投标文件格式要求。 |
| 3.7.3 | 投标文件 副本份数 | 一式二份，正本壹份，副本壹份。 |
| 3.7.4 | 装订要求 | 资信技术标和商务标分别装订成册，每册厚度不得超过4厘米，超过时分册编制。 采用A4打印，涉及图纸等可采用A3打印，但必须折成A4大小。 投标文件须胶装成册，并逐页编码。 |
| 4.1.1 | 投标文件的外包装和密封要求 | 投标文件按资信技术标和商务报价分别放置于资信技术标、商务报价密封袋内。当一个密封袋无法包装时，可分开装在二个或多个密封袋内。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称： 招标编号： YJYZB-2022-1005 投标文件内容： 资信技术标/商务报价 投 标 人： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022 年08月16日10时00分 |
| 4.2.2 | 投标文件递交地点和要求 | 地点：杭州市莫干山路1418-22号浙江省冶金研究院有限公司科研产业处（吕女士收，电话：0571-88178112） 要求：新冠肺炎疫情防控期间，请通过邮寄或快递的方式在投标截止日前送达。确需现场递交文件资料的，要做到即交即走，减少人员聚集及滞留时间，递交人员（限1人）应提前1天与采购办公室（吕女士，0571-88178112）预约递交的时间，并提供递交人员的“杭州健康码”截图，递交时需当场出示“杭州健康码”，并接受体温测量。 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | 否。 |
| 4.2.4 | 投标文件的 拒收情形 | 一、未密封的投标文件。 二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。 |
| 5.1 | 开标时间和地点、参加开标会议的要求 | 一、开标时间：同投标截止时间。 二、开标地点：浙江省冶金研究院有限公司7楼会议室 三、本次开标为非公开开标，不邀请投标单位参加。 |
| 5.2 | 开标 | 一、主持人按下列程序进行开标： (l）宣布开标纪律； (2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； (3）检查投标文件的密封情况； (4）按招标文件要求开标，形成开标记录； (5）相关人员在开标记录上签字确认； (6）开标结束。 二、密封情况检查： 监督人或评委检查投标文件及标底的密封情况。 三、开标时，如发现投标文件不符合招标文件规定要求的，相应投标文件不予开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会由招标单位根据招标项目特点负责组建。评标委员会评委人数为： 5 人及以上单数。 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 6.3.2 | 中标候选人数量 | 评标委员会推荐中标候选人数量： 1 个。 |
| 7.1 | 中标公示媒介 | 详见第一章《招标公告》 |
| 7.2 | 定标 | 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将视情况更换中标人或重新招标。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | / |
| 8.2 | 不再招标 的情形 | 重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。 |
| 10.1 | 异议与投诉 | 投标人在招投标过程中，若发现其他投标人存在围标串标行为，或招标方人员、评委有违反国家规定的招标投标法律行为的，可向公司纪委进行投诉或举报。举报电话：0571-88178123，联系人：胡女士。 |
| 10.2 | 特别说明 | 一、本表如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 二、本表内容与其他部分不一致时，以此表为准（不符合法律法规规定的除外）。 三、招标人（采购单位、招标单位）对本招标文件拥有最终解释权。 |

二、投标人须知

1．总则

1.1 招标人：见投标人须知前附表。

1.2 项目概况：见投标人须知前附表。

1.3 资金来源和落实情况：见投标人须知前附表。

1.4 招标范围、交货期、交货地点和技术性能：投标人须知前附表。

1.5 投标人资格要求

1.5.1投标人应具备承担本项目的资质要求。相关要求见投标人须知前附表。

1.5.2 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本招标项目的监理人；

(3）为本招标项目的代建人；

(4）被责令停业的；

(5）被暂停或取消投标资格的；

(6）财产被接管或冻结的；

(7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.5.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.6 费用承担：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 踏勘现场：本项目不组织现场踏勘。

1.10 投标预备会：本项目不组织召开。

1.11 分包：本项目不允许分包。

1.12 偏离：见投标人须知前附表。

1.13 计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成：见投标人须知前附表。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在提疑截止时间前以书面（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）形式或电子邮件形式提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改将在须知前附表规定的截止时间前统一以信息发布、电子邮件或书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如澄清发出的时间距投标截止时间太短，可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“招标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改明细表中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标人根据招标人提供的资料、招标人要求，结合市场情况进行投标报价。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3投标保证金的退还详见投标人须知前附表第3.4.1项相关的规定。

3.4.4存在投标人须知前附表第3.4.1项“投标保证金将不予退还的情形”之一的，投标保证金将不予退还。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”详见第六章“投标文件格式”内容。

3.5.2 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。

3.6 备选投标方案：不允许

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.3 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1密封见投标人须知前附表。

4.1.2封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点和要求：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标文件拒收情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。

5．开标

5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序：开标程序及要求见投标人须知前附表。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数等见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

(4）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会推荐中标候选人数量详见投标人须知前附表。

7．合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标候选人公示，公示期为3日。

7.2 定标：详见投标人须知前附表。

7.3 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人（招标单位）以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人（招标单位）向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）报名截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标：见投标人须知前附表。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益、企业利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评委行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

（本页以下空白）

# 第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章，委托代理人的有效的委托授权书。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 4.1.2 | 资格性评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.5.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.5.1 项规定 |
| 4.1.3 | 响应性评审标准 （涉及商务部分待商务标开启后评价） | 投标报价 | 投标报价不高于招标文件设定的最高投标限价 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.4项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.4 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“招标内容和技术要求”规定 |
| 4.1.4 | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 分值构成 (总分100分) | 资信技术标： 40 分 商务标： 60 分 |
| 4.2 | 资信技术标评分标准 （0-40） | 业绩 （0-3分） | 投标人自 2020 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）完成过类似项目一个的得0.5分，每增加1个得0.5分，最高得3分。 【证明材料：合同复印件】。 |
|  |  | 交货期 （0-2分） | 交货期为90天，每提前10天得0.5分，最多2分。 |
|  |  | 主要设备技术性能指标（0-25分） | 报价产品全部满足采购文件明确的功能、性能和技术指标要求，得25分；带“★”指标为必须满足，若不满足，取消参与评审资格；带“▲”允许偏离的功能、性能和技术指标要求（负偏离）的，每项扣3分，未带“▲”允许偏离的功能、性能和技术指标要求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 对投标设备整体评价 （0-5分） | 对投标品牌的整体市场占有率，客户满意度，以及设备的组织实施方案：包括设备的供货、安装、调试、培训和工作进度、工作程序及步骤等各项因素横向比较，优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。 |
|  |  | 售后及服务承诺 （0-5分） | 投标人配件提供、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、及时性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等，横向比较，优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。 |
| 4.3 | 商务标评分标准 （20-60） | 评标基准价 | 以各有效报价的二次平均价为基准价。 |
|  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
|  |  | 商务报价 （20-60分） | 计分办法：投标人的投标报价与评标基准价相等的得60分，偏差率每高于1%扣 1分，低于1%扣0.5分。不足1%的，采用插入法，得分保留小数点后两位，最高分60分，最低分20分。 |

## 1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章规定程序，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

## 2.评标组织

评标工作由招标人组建的评标委员会负责，评标委员会组建见投标人须知前附表。评委对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

## 3.评标程序

3.1熟悉招标文件和评标办法；

3.2投标文件的符合性评审（商务部分待商务标开启后进行评价）；

3.3投标文件的资信技术标评审（含业绩）；

3.4投标文件的商务标评审；

3.5当否决投标后，剩余投标人少于3个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审；

3.6对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人；

3.7完成评标报告。

## 4.评审细则

综合评分法各项分值构成详见评标办法前附表。

4.1投标文件的符合性评审

4.1.1形式评审

形式评审标准详见评标办法前附表。

4.1.2资格性评审

资格性评审标准详见评标办法前附表。

4.1.3响应性评审

响应性评审标准详见评标办法前附表。

如评标委员会发现投标文件存在上述评审标准内容之一的，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

4.1.4询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标文件的资信技术标评审

4.2.1由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：所有评标专家的有效评分的算术平均值（当评委人数≥7人，去掉一个最高分和一个最低分，得分保留小数2位）。

4.2.2资信技术标评审标准详见评标办法前附表。

4.3投标文件的商务标评审

4.3.1由评标专家对投标文件的商务报价进行评审。商务评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

4.3.2商务报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

4.3.3评标基准价

（1）计算方式由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

（2）计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（3）评标基准价算法：二次平均法

A评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

B一次平均值：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为一次平均值（投标评标价在7个及以上时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在9个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

C评标基准价：一次平均值与进入评分范围的投标价中的最低投标评标价的算术平均值为评标基准价。

（4）商务标得分

商务标评分标准详见评标办法前附表。

投标报价的偏差率计算公式详见评标办法前附表。

4.4投标文件的综合评分：

投标文件的资信技术标评分、商务报价评分的总和。

4.5对投标人进行排序，推荐中标候选人

4.5.1评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过抽签（或记名投票表决）方式排序。

4.5.2评标委员会根据投标人须知前附表6.3.2规定，推荐中标候选人。

## 5.评标报告

评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

评标报告由评委全体成员签字。对评标结果有不同意见的评委应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评委拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（本页以下空白）

# 第四章 合同主要条款及格式

___________设备购置合同

合同编号：                                        日期：     年  月  日

签订地点：浙江杭州

甲方（需方）：浙江微通催化新材料有限公司

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方经协商，达成以下条款，并由双方共同遵守。

一、合同产品名称、型号、金额、数量等

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ¥ （大写： ） |
| 备注：合同总价包含设备供货、包装费、人工费、运费、安装费、调试费、服务费等所有费用。供方需向需方提供（13%）增值税专用发票。 |

二、付款方式、交货时间、交货地点

付款方式：签订商务合同后预先支付30%货款；设备安装调试合格后支付60%货款，同时开具全额增值税发票；货款总额10％作为质保金，在安装调试合格   个月后如无质量异议，一次性支付完毕。

交货时间：合同签订后    日历天（包括安装），自   年 月  日至   年 月 日。

交货地点：浙江省遂昌县工业园区龙板山区块浙江微通催化新材料有限公司。

三、质量及技术要求

1. 产品保质期为验收合格之日起   年，保质期内由供方负责免费维修保养，终身维护。

2. 按国家及行业标准规范、技术协议（见附件）的要求进行验收。

3. 标准规范有矛盾时，取高标准值。

四、设备监制与检验

1. 合同设备的生产制造、运输过程由供方负全责，需方不派代表参加监造和检验。

2. 需方以合同设备投运后的性能指标作为最终检验结果。

五、交货状态、包装、运输及到货验收

1. 按第三、四条款要求验收，验收不合格退货处理；

2. 产品按行业相关标准包装，包装物供方不回收；所供产品以及产品包装物必须符合国家职业健康安全和环境保护要求；

3. 供方负责运输，送货清单一式叁份、注明合同编号，备件实物应有标牌、合格证，标牌、合格证上名称、规格型号应与合同一致。

六、安装、调试、运行和验收

由供方自行组织安装、调试。

七、保证与索赔

1.违约责任

双方均应按照合同约定履行合同义务，任一方违约的，应向守约方支付合同总价款5%的违约金，并赔偿由此给守约方造成的损失（包括但不限于诉讼费、保全费、差旅费、律师费等费用）。

2.逾期交货

2.1 因供方原因造成合同设备（备件）逾期交货超过5天的，供方除应承担合同总价5%的违约金外，逾期交货5天后，每逾期1天再承担合同总价5‰的违约金，违约金从货款中直接扣除。

2.2 因供方原因造成合同设备逾期交货超过10天的，需方有权中止履行合同直至解除合同。中止履行合同或解除合同后，供方除退还需方已支付给供方所有款项外，还应承担给需方造成的损失。

3. 在质保期内出现供方原因造成的质量问题，视供方违约，具体违约条款如下：

3.1 所供备件主要技术参数（制造厂家、安装尺寸、技术参数）有一项未达到合同约定要求的。

3.2 因供方质量问题发生的相关整改费用由供方自行承担，整改后仍不能达到约定要求的；

3.3 发生安全事故，一切责任均由供方承担。若发生安全生产重大责任事故，还要扣罚供方质保金并追究由此给需方造成的损失。

3.4 其他属于供方原因导致质量问题的情形。

八、下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1．本合同主要条款、补充条款（若有）及招标文件；

2．投标文件；

3．技术协议；

4．双方授权代表签字的书面文件。

九、合同争议的解决

1. 因执行合同所发生的与本合同有关的一切争议由双方代表通过友好协商解决。如果不能协商一致，向合同签订地杭州市人民法院起诉。

2. 尽管已诉诸仲裁，除非另有协议，双方当事人应继续履行合同项下各自的义务。

十、廉政条款

供需双方在合同洽谈、签订及履约过程中不得发生行贿受贿等违法违规行为。需方工作人员不得接受客户钱财，不得以权谋私、吃拿卡要。需方廉政监督电话：0571-88178123，胡女士。

十一、通知和送达

1．本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方联系人：×××，联系电话：×××-××××××，联系地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。甲方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：1×××××××××，传真：×××-××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

乙方联系人：×××，联系电话：×××-××××××，联系地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。甲方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：1×××××××××，传真：×××-××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

2．任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

3．本合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4．合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十二、合同生效、终止和其它

1. 供需双方法定代表人或授权代表人签字、盖合同专用章后，本合同即生效。

2. 本合同一经生效，供需双方均不得擅自对合同内容（包括附件）做任何单方面的修改，所有修改或建议均应以书面形式通知对方，并经双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后有效。

3. 合同有效期满后，供方仍应对合同设备的承诺寿命负责。

4. 本合同壹式  陆 份，需方执  肆  份，供方执  贰  份。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 发包人（章）： | 供货商（章）： |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 税号： | 税号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件： 技术协议（包括供货及服务范围、技术参数及性能描述、现场服务及管理要求、质量相关承诺、售后服务要求等）

# 第五章 招标内容和技术要求

## 一、招标内容

电感耦合等离子体发射光谱仪及配套设备壹套。包括整套设备的采购、制造、运输和安装调试、技术支持和服务、人员培训等。

## 二、设备性能及技术要求

注：用“★”表示必须满足的条款或指标，不满足该项指标的投标将无效；

用“▲”表示重要条款或指标，不满足该项指标将会扣较多分数。

1、 设备名称：电感耦合等离子体发射光谱仪。

2、 数量：1套

3、 用途：主要应用于对用于对金属、矿石等样品中主量、微量元素的定性、半定量和定量分析。

4、性能要求：

1．工作条件：

1.1 适于在气温+15℃～+35℃，相对湿度20-80％的环境条件下长期连续运行；

1.2 适于在交流电源相电压为230V±10％，频率50/60Hz的中国电网条件下长期正常工作；

2．技术规格与要求：

2.1技术规格

2.1.1进样系统

★2.1.1.1 必须配置耐高盐进样系统。

▲2.1.1.2 蠕动泵为四通道系统。

▲2.1.1.3 矩管垂直放置。

2.1.1.4 具有雾化器压力提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。提供软件截屏作为证明资料。

2.1.1.5蠕动泵具有智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。

★2.1.1.6 提供与ICP主机同品牌自动进样器，避免兼容性问题；位数不少于180位。

▲2.1.2自激式射频发生器频率≥40.00MHz。功率稳定性优于0.1%。射频发生器的功率传输效率优于81%。

2.1.3功率：最大功率≥1500W，1W增量连续可调。提供软件截屏作为证明资料。

▲2.1.4等离子体观测方式有：轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种，在一次分析中可以采用轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种观测方式，并同时给出四种观测方式的测量结果。

▲2.1.5 免维护的平板等离子体设计，非螺旋线圈设计，无需循环冷却水或气体进行冷却，长寿命，终身免维护。提供制造商盖章的实物照片或者官方样本资料。

2.1.6 等离子体正常运行的氩气消耗总量小于10升/分钟，一瓶40升15Mpa钢瓶氩气，正常分析测试时间＞8小时。

▲2.1.7 等离子体气、雾化器、辅助气全部采用质量流量计控制，连续可调，其中等离子体气流量控制步长1L/min，辅助气流量控制为0.1L/min，雾化器流量控制调节步长0.01L/min。

▲2.1.8等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。可设置1/500秒、1/1000秒、1/2000秒摄像速度抓拍等离子体。提供制造商盖章的软件截屏作为证明资料。

▲2.1.9 光学系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：165-900nm。能测试Cs 894.347、Cl 894.806nm；提供光谱图及标准曲线作为证明资料并作为验收指标。

2.1.10 检测器是固态检测器，检测器的形状与中阶梯二维光谱图完全匹配且无紫外线转换荧光涂层。

2.1.11 仪器冷开机时间小于8分钟。包括仪器主机、气体、冷却循环水等冷启动，到仪器点炬时间。

2.1.12 具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。

2.1.13具有5万条以上谱线的谱线库。提供软件截屏作为证明资料。

▲2.1.14 软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示的软件截屏作为证明资料。

2.1.15谱图叠加功能显示每个像素点，同一个元素不同样品可以同时显示，提供软件截屏作为证明资料。

▲2.2性能指标，仪器安装验收按照下列的性能指标逐项进行，全部符合则为仪器验收合格。

2.2.1等离子体气（Plasma gas）流量 ≤ 9L/min。

2.2.2 高灵敏度进样系统：配制1ppb、2ppb、3ppb、4ppb、5ppb的Cd、Pb的标准溶液，要求线性相关系数达到0.999以上。

2.2.3超高灵敏度进样系统，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度大于1000万cps（或cts）。

3．配置要求

3.1具备以上技术规格与要求的等离子体发射光谱仪主机一套。

3.2等离子体全彩色监测摄像装置1套。在摄像装置观察样品进样、观察等离子体颜色变化、观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗过程中，不影响样品分析的正常进行。

3.3 高灵敏度耐高盐进样系统一套。

3.4 180位同品牌自动进样器。

3.5 可拆卸式炬管2套。

3.6 刚玉炬管中心管2根。

3.7 进样泵管36根，排废液泵管36根，各类O圈各一套，轴向观测窗一套，径向观测窗一套。

3.8如需空气切割，需配备空气、吹扫气、氩气专用连接管路各1套。

3.9 如需空气切割，需配备空气压缩和空气过滤器各1套。

3.10 用于主机冷却循环水一台。

3.11 标准附件箱1套（包括炬管中心管定位工具、管路连接接头等）。

3.12 调试溶液及24元素标准溶液各一套。

3.13 有机加氧装置一套。

3.14 品牌商用电脑一套，22寸显示器，3.0G CPU，4G内存，500G硬盘。

3.15 品牌激光打印机一套。

★3.16不间断电源一套，续航半小时以上。

★3.17 加氧装置，有机样品可以直接进样。

5、质量及验收标准（以下仅供参考）：

5.1本设备质量标准为招标技术要求、厂家出厂标准，国家相关检定、校准或检验的规程、标准。

5.2 投标人应在满足第5条要求的基础上提供验收技术方案，当有国家相关检定、校准或检验的规程、标准时，应依据相关规程、标准执行；当没有上述的规程或标准时，投标人应提供验收技术方案，经招标人认可确认后，开展验收；投标人没有或无法提供招标人认可的验收方案或证明技术指标合格的科学、合理、可验证的证据时，验收作不合格处理。

6、技术服务要求

6.1 资料提交：提供设备手册正本一套，提供中文操作说明书一份。提供仪器设备的维修保养手册；列出主要易损件、耗材的价格。

6.2 安装、调试、验收

6.2.1由仪器制商授权的技术人员进行现场安装、调试，并按照5要求确定的验收方案实施验收。需经第三方计量检定校准的，还要在收到第三方计量检定校准机构的合格校准报告后，最终确认是否验收合格。

6.2.2 首次计量检定费用由投标人承担，包含在设备报价中。计量机构由招标人指定（如：浙江省计量院，上海计量院等）。

6.3保修：要求由仪器制造厂提供一年免费保修服务，终身维护维修服务。仪器在保修内如出现2次以上严重质量问题，供应商应当予以更换重要零部件，并进行全面检修，重新验收，并再延长一年保修。应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。应当及时（24小时内）提供所有的服务包括上门维修，备用零件及消耗品更换。

6.4维修维护：保修期后，各种零配件和消耗品供应享受最优惠折扣（提供具体优惠折扣）。

6.5 培训：在用户实验室免费对技术人员进行现场安装调试、使用及维护培训，直至能完全独立操作。另外提供制造商实验室系统培训名额2人次，培训时间不得少于3天。

6.6全部售后技术服务必须由生产厂商提供书面承诺。

（本页以下空白）

# 第六章 投标文件格式

## 格式1：封面

资信技术标/商务标

投标文件

（封面）

项目名称：

招标编号:

投标文件内容：    资信技术标/商务标

投标人：                   （盖公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

日期：             年      月       日

## 格式2：评审打分资料一览表

评审打分资料一览表

项目名称：

| 序号 | 评分因素 | 页码范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表请按第三章“评标办法”评标办法前附表 “评分因素”中填写。

投标人（盖章）：            法定代表或授权代表（签字）：

年       月       日

## 格式3：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签字）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

## 格式4：授权委托书（适用于有委托代理人情况）

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、招标编号）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投  标  人：                              （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：            （签字） 电话

身份证号码：

年       月       日

| 法定代表人身份证复印件 （或另附） | 委托代理人身份证复印件 （或另附） |
| --- | --- |

## 格式5：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 成立时间 |  |
| 开户银行 |  | 注册资金 |  |
| 账号 |  |  |  |
| 组织结构 |  |
| 社会统一 信用代码 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附：营业执照（副本）复印件加盖单位公章。

## 格式6：近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 项目 所在地 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：合同复印件。以上资料加盖单位公章。

## 格式7：技术响应一览表

技术响应一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 响应情况和页码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表技术要求内容按第五章“招标内容和技术要求”，由投标方整理，并将响应情况和对应页码填写完整。

投标人（盖章）：            法定代表或授权代表（签字）：

年       月       日

## 格式8：技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的产品与招标文件规定的规格有负偏离的，应在此表中说明。没有说明的，将被认为完全满足招标文件的规定。

投标人（盖章）：            法定代表或授权代表（签字）：

年       月       日

## 格式9：产品技术指标

1、投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料；

2、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

3、产品制造、安装、验收标准；

4、主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状；

5、质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

6、产品的技术服务和售后服务的内容和措施

## 格式10：投标函

项目投标函

招标编号：

浙江省冶金研究院有限公司采购办公室：

1. 我方已全面阅读和研究了                           （项目名称）招标文件和招标补充文件，并经过对现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的            （项目名称）全部内容进行投标。

2. 我方愿意以（大写）                 元（￥               ）的投标总报价承接该项目，已理解并同意按这个供货。增值税专用发票税率：          %，交货期：       日历天（包括安装），质量保证期：       个月，质量标准：               。

3. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥            ）。

5. 我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。

6．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺按照招标文件规定向你方缴纳履约保证金（或递交履约担保）。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(4）我方承诺，关键备品备件（易损易耗件）供货，按五年内不高于本次报价的价格供货。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

(6）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

## 格式11：投标报价汇总表

投标报价汇总表（招标编号：      ）

项目名称：                                                                单位：人民币元

| 序号 | 投标内容 | 投标投报 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物投标总价 |  |  |
| 2 | 随机备品备件 |  | 质保期内的，格式13。 |
| 3 | 随机易损易耗件 |  | 质保期内的，格式14。 |
| 4 | 技术支持和服务费（元） |  | 包括但不限于系统设计、指导安装、调试、功能验收、培训、技术资料。 |
| 5 | 其他费 |  |  |
| 6 | 投标总报价（元）(1)+(2)+(3)+(4)+(5) |  |  |
| 7 | 交货周期（天） | 日历天 | 起始日以合同生效为准 |
| 8 | 付款方式：按照招标文件合同格式条款约定 |
|  | 备注： |

投标人（盖章）：             法定代表或授权代表（签字）：                      年       月       日

## 格式12：投标报价明细表

投标报价明细表（招标编号：      ）

项目名称：                                                                单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 产地 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 重量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计 | 小写： 元，大写： 元。 |

注： 1. 该单价为货物至现场的价格，包括货物材料、制作加工、包装、运杂费、卸车费、专业维修工具、保险费、税金和满足工艺、功能要求的附件等。其必须的附件等。

2.除在明细表中明确说明外，对于投标人未填报的货物一律视作优惠。

3.货物必须符合招标文件中相关技术要求和国家行业标准要求。

投标人（盖章）：             法定代表或授权代表（签字）：                      年       月       日

## 格式13：随机备品备件一览表

随机备品备件一览表（招标编号：      ）

项目名称：                                                                单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 产地 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 重量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计 | 小写： 元，大写： 元。 |
| 备注 |  |

注： 1.备品备件的数量和种类由投标人根据本项目的实际情况自行综合考虑后确定，至少不低于上表要求，其报价计入投标总价中。

2.货物必须符合招标文件中相关技术要求和国家行业标准要求。

投标人（盖章）：             法定代表或授权代表（签字）：                      年       月       日

## 格式14：随机易损易耗件一览表

随机易损易耗件一览表（招标编号：      ）

项目名称：                                                                单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 产地 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 重量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 | 小写： 元，大写： 元。 |
| 备注 |  |

注： 1.易损易耗件的数量和种类由投标人根据本项目的实际情况自行综合考虑后确定，其报价计入投标总价中。

2.货物必须符合招标文件中相关技术要求和国家行业标准要求。

3．不涉及专利技术保护的非标易损易耗件，需提供制造图。

投标人（盖章）：             法定代表或授权代表（签字）：                      年       月       日

## 格式15：投标保证金

投标保证金

浙江省冶金研究院有限公司：

鉴于         （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月     日参加                  （项目名称）的投标，按招标文件要求的投标截止时间前向  浙江省冶金研究院有限公司  足额交纳投标保证金。投标人保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约保证金或履约担保的，我方承担全部责任人，同意接受没收投标保证金的处理。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地    址：

电    话：

年      月      日